附件2：電子測距經緯儀簡易測距校正作業程序
一、儀器簡易測距校正
(一)於標示0公尺樁標位置架設待校正電子測距經緯儀，分別觀測5公尺、23公尺、31公尺及59公尺(95公尺長度之簡易基線場，需多觀測77公尺及95公尺)樁標距離；然後將儀器移至5公尺樁標位置，再分別觀測23公尺、31公尺及59公尺(95公尺長度之簡易基線場，需多觀測77公尺及95公尺)樁標距離。
(二)各站應以正、倒、正、倒鏡順序觀測4次，每次觀測均測定3次距離，以4次觀測共12個觀測值總平均為各段之測定距離。
二、校正成果評定
利用回歸分析方法計算求得之加常數及乘常數，將各段之測定距離加上改正常數後為校正值，各段之校正值與標準距離較差為剩餘誤差，剩餘誤差之絕對值均應小於3倍之待校正電子測距經緯儀精度規格，且超出1倍測距儀規格精度者不超過測段數之32%；另各段測定距離與標準距離差值為器差，器差之絕對值均應小於3倍之儀器精度規格，符合以上條件才視為合格。