食鹽中重金屬檢驗方法－汞之檢驗
101年1月5日署授食字第1001905004號公告訂定
1.	適用範圍：本檢驗方法適用於食鹽中汞之檢驗。
2.	檢驗方法：檢體經溶解後，以直接進樣汞分析儀（direct mercury analyzer, DMA）分析之方法。
2.1.	裝置：
2.1.1 .	直接進樣汞分析儀（Direct mercury analyzer）：具長短雙光徑吸收管。
2.1.2 .	酸蒸氣清洗裝置（Acid steam cleaning system）。
2.2.	試藥：
　　硝酸採用試藥特級及超純級；去離子水（比電阻於 25℃ 可達 18 M Ω．cm以上）；汞標準品（1000 μg/mL）採用AA或ICP分析級。
2.3.	器具及材料（註）：
2.3.1 .	容量瓶：10 mL、50 mL及1000 mL，Pyrex 材質，或同級品。
2.3.2 .	樣品船（Sample boat）：1500 μL，石英材質。
2.3.3 .	儲存瓶：50 mL，PP材質。
註：	器具經洗淨後，使用酸蒸氣清洗裝置，以硝酸（試藥特級）蒸氣酸洗2小時後，取出將附著之硝酸以去離子水沖洗乾淨，乾燥備用；或浸於硝酸（試藥特級）：水（1：1，v/v）溶液，放置過夜，取出將附著之硝酸以去離子水沖洗乾淨，乾燥備用。
2.4.	1%（v/v）硝酸溶液之調製：
　　量取硝酸（超純級）10 mL，緩緩加入去離子水 800 m L中，再加去離子水使成1000 mL。
2.5.	標準溶液之配製：
　　精確量取汞標準品0.1 mL，置於 50 m L容量瓶中，以1%（v/v）硝酸溶液定容，移入儲存瓶中，作為標準原液。臨用時精確量取適量標準原液，以1%（v/v）硝酸溶液稀釋至2～200 ng/mL，移入儲存瓶中，供作標準溶液。
2.6.	檢液之調製：
　　取檢體約 1 g ，精確稱定，以去離子水溶解定容至10 mL，供作檢液。另取去離子水，供作空白檢液。
2.7.	含量測定：
　　取檢液、空白檢液及標準溶液各500 μL，分別注入直接進樣汞分析儀中，依下列測定條件進行分析，就檢液及標準溶液所得汞信號強度比值比較之，並依下列計算式求出檢體中汞之含量（ppm）：
　　　　檢體中汞之含量（ppm）＝
　　C：由標準曲線求得檢液中汞之濃度（ng/mL）
　　V：檢體最後定容之體積（mL）
　　M：取樣分析檢體之重量（g）
　　直接進樣汞分析儀測定條件（註）：

註：上述測定條件分析不適時，依所使用之儀器，設定適合之測定條件。

附註：1.	本檢驗方法之檢出限量為0.02 ppm。
　　　2.	食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。
　　　3.	以其他儀器檢測時，應經適當驗證參考物質（certified reference material, CRM）或標準參考物質（standard reference material, SRM）驗證或方法確效。