食米中重金屬檢驗方法－鉛及鎘之檢驗
中華民國103年8月25日部授食字第1031901151號公告訂定
1.	適用範圍：本檢驗方法適用於食米中鉛及鎘之檢驗。
2.	檢驗方法：檢體經微波輔助酸消化後，以感應耦合電漿質譜儀（inductively coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS）分析之方法。
2.1.	裝置：
2.1.1.	感應耦合電漿質譜儀。
2.1.2.	微波消化裝置（Microwave digester）。
2.1.3.	粉碎機（Mill）：不鏽鋼，附孔徑1 mm之篩網。
2.1.4.	酸蒸氣清洗裝置（Acid steam cleaning system）。
2.2.	試藥：硝酸採用超純級及試藥特級；過氧化氫採用超純級；去離子水（比電阻於 25℃ 可達18 MΩ．cm以上）；鉛標準品（1000 μg/mL）、鎘標準品（1000 μg/mL）及銠（rhodium）內部標準品（10 μg/mL）均採用ICP分析級。
2.3.	器具及材料（註）：
2.3.1.	高壓微波消化瓶：石英玻璃或Teflon材質。
2.3.2.	容量瓶：20 mL、50 mL、100 mL及1000 mL，Pyrex材質。
2.3.3.	儲存瓶：50 mL，PP材質。
2.3.4.	濾膜：0.45 μm，PTFE材質。
註：器具經洗淨後，以酸蒸氣清洗裝置，以硝酸（試藥特級）蒸氣酸洗2小時後，取出將附著之硝酸以去離子水沖洗乾淨，乾燥備用；或浸於硝酸（試藥特級）：水（1:1, v/v）溶液，放置過夜，取出將附著之硝酸以去離子水沖洗乾淨，乾燥備用。
2.4.	1%硝酸溶液之調製：
　　取硝酸（超純級）15 mL，緩緩加入去離子水500 mL中，再加去離子水使成1000 mL。
2.5.	內部標準溶液之配製：
　　精確量取銠內部標準品10 mL，以1%硝酸溶液定容至100 mL後，移入儲存瓶中，供作內部標準溶液。
2.6.	標準溶液之配製：
　    精確量取鉛及鎘標準品各100 μL，分別以1%硝酸溶液定容至100 mL，移入儲存瓶中，作為標準原液。臨用時取適量各標準原液混合，加入內部標準溶液，以1%硝酸溶液稀釋至0.5～25 ng/mL（含內部標準品濃度10 ng/mL），移入儲存瓶中，供作標準溶液。
2.7.	標準曲線之製作：
　　將標準溶液以適當速度注入感應耦合電漿質譜儀中，依下列條件進行分析，就鉛或鎘與銠信號強度比值，與對應之鉛或鎘濃度，分別製作標準曲線。
　　感應耦合電漿質譜儀測定條件（註）：
　　　　感應耦合電漿無線電頻功率：1500 W。
　　　　電漿氬氣流速：16 L/min。
　　　　輔助氬氣流速：1.475 L/min。
　　　　霧化氬氣流速：0.93 L/min。
　　質量：
　　　　鉛：208、206、207；
　　　　鎘：114、112、111；
　　　　銠：103。
註：上述測定條件分析不適時，依所使用之儀器，設定適合之測定條件。
2.8.	檢液之調製：
　　檢體以粉碎機磨粉均質後，取約0.5 g，精確稱定，置於高壓微波消化瓶中，加入內部標準溶液200 μL、硝酸（超純級）6 mL及過氧化氫1.5 mL，依下列條件進行消化。放冷後移入20 mL容量瓶中，以去離子水每次5 mL洗滌高壓微波消化瓶，洗液併入容量瓶中，以去離子水定容，經濾膜過濾，濾液移入儲存瓶中，供作檢液。另取一空白高壓微波消化瓶，加入內部標準溶液200 μL、硝酸（超純級）6 mL及過氧化氫1.5 mL，以上述步驟同樣操作，供作空白檢液。
　　微波消化操作條件：

註：上述消化條件不適時，依所使用之裝置，設定適合之消化條件。

2.9.	含量測定：
　　將檢液、空白檢液及標準溶液以適當速度分別注入感應耦合電漿質譜儀中，依2.7.節條件進行分析，就檢液、空白檢液及標準溶液中鉛或鎘與銠信號強度比值，依下列計算式求出檢體中鉛或鎘之含量（ppm）：
　　　　檢體中鉛或鎘之含量（ppm）＝
　　C：由標準曲線求得檢液中鉛或鎘之濃度（ng/mL）
　　C0：由標準曲線求得空白檢液中鉛或鎘之濃度（ng/mL）
　　V：檢體最後定容之體積（mL）
　　M：取樣分析檢體之重量（g）

附註：1.	本檢驗方法之定量極限鉛及鎘均為0.02 ppm。
　　　2.	食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。
　　　3.	以其他儀器檢測時，應經適當之驗證參考物質（certified reference material, CRM）或標準參考物質（standard reference material, SRM）之驗證，或方法確效。