一、方法概要
本方法將經「毒性化學物質中有機化合物檢測方法－樣品製備法（NIEA T704）」製備後之『毒性化學物質』及『毒性有害事業廢棄物』（註1）樣品，以氣相層析儀／火焰離子化偵測器分析，以確認並定量樣品中含有的有機化合物成分。
二、適用範圍
本方法適用於毒性化學物質及毒性有害事業廢棄物樣品中所含有機化合物之檢測。適用之有機化合物參見表一。
三、干擾
(一)	試藥、溶劑或玻璃器皿所含之雜質，可能污染並干擾分析結果，為確保試藥或溶劑之適用性，必須執行空白試驗。玻璃器皿使用完畢，應立即以最後使用之溶劑淋洗，然後以清潔劑清洗，以水沖洗，繼之以去離子蒸餾水淋洗、晾乾，再以二氯甲烷淋洗，晾乾後以鋁箔紙封口，放置於乾淨地點，避免污染。
(二)	處理分析數據時，必須對空白樣品、真實樣品及重複樣品分析所得之原始數據仔細評估，確認樣品在前處理過程中，並未遭到污染，若發現可能有污染的情況，必須採取修正措施以解決污染的問題。
(三)	使用殘量分析級或高純度的試劑及溶劑可將干擾程度減至最小，必要時應使用蒸餾及再結晶等方法純化之。
(四)	樣品中之干擾物隨來源之不同而異。若被溶解或稀釋後的樣品，因干擾而無法分析時，樣品溶液需先進行淨化。方法可參考「矽酸鎂淨化法NIEA M182」或其他公告方法淨化之。
(五)	當低濃度樣品緊接在高濃度樣品之後分析時，可能會有殘留污染的現象發生，因此在高濃度樣品分析完成時，注射針筒必須以溶劑清洗乾淨，並以此注射針筒注入分析一溶劑空白，確認無殘留污染的情況。
(六)	火焰離子化偵測器為非選擇性偵測器，許多樣品中所含的非目標待測物均可能造成分析的干擾。
四、設備及材料
(一)	氣相層析儀：可梯度升溫，具電子流量控制裝置。
(二)	建議之氣相層析管柱DB-Wax 30 m × 0.32 mm ID，膜厚0.25 μm或相同功之同級品。
(三)	偵測器：火焰離子化偵測器。
(四)	微量注射針：5 μL，10 μL。
(五)	量瓶：適當大小並具磨砂口瓶塞。
(六)	分析天平：可精秤至0.0001 g。
五、試劑
(一)	樣品製備使用試劑依照「毒性化學物質中有機化合物檢測方法－樣品製備法（NIEA T704）」規定。
(二)	儲備標準溶液：儲備標準溶液可由高純度標準品（需具有濃度確認報告書）配製或購買經確認的標準溶液。當二氯甲烷為標的待測物時，則不應以二氯甲烷為溶劑配製標準溶液。
(三)	檢量線標準溶液：以儲備標準溶液配製至少5種不同濃度之檢量線標準溶液，其濃度須涵蓋實際樣品的預期濃度或GC/FID的工作範圍。
六、採樣及保存
參照「毒性化學物質中有機化合物檢測方法－樣品製備法（NIEA T704）」。
七、步驟（註2）
(一)	建議氣相層析條件
層析管柱：DB-Wax 30 m × 0.32 mm ID，膜厚0.25 μm。
烘箱起始溫度：40℃維持15分鐘
注入口溫度：250℃
氣體及流速：高純度氮氣每分鐘3 mL
分流比率：1比80
分流時間：注射後開始分流
進樣量：以自動進樣器抽取0.5 μL樣品分析。
(二)	檢量線製作
１、	將待測化合物配製至少5種不同濃度之檢量線標準液。建議其濃度範圍為100至500 mg/L。
２、	採用與導入真實樣品之相同方式，將各待測物檢量線標準溶液導入氣相層析儀中，並依注射劑量對尖峰高度或面積製成數據表。依層析檢測方法總則所述，計算待測物之校正因子（CF）及平均校正因子（ ）。

Ax：待測物之尖峰面積。
Wx：待測物的重量（ng）。
：平均校正因子＝
每一待測物的校正因子的標準偏差（SD）及相對標準偏差（RSD%）計算如下：

　　　　RSD%必須≤20%，才能視為一有效檢量線。如果無法達到上述需求，則應檢查氣相層析儀，找出問題來源，作適當修正後，重新建立檢量線，直到符合要求為止。
３、	檢量線製備完成，即應以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準溶液或獨立配製之標準溶液，進行分析確認，其分析結果相對誤差值應在±15%以內。
(三)	滯留時窗
參見本署公告之「層析檢測方法總則」七(六)之步驟建立單一成分待測物之滯留時窗。
(四)	檢量線查核
１、	檢量線與滯留時間至少必須每12小時確認一次。當分析單一成份目標待測物時，可量測目標待測物之校正標準品（一般為中間濃度）來達成確認工作。
２、	以下列公式計算初始校正和其後分析的確認標準品間儀器訊號的相對誤差值%：

３、	所有在檢量線查核分析中之目標待測物必須落在先前已建立之滯留時窗內，若有任一待測物滯留時間不在所建立的時窗內，則必須採取修正措施復原系統或重新製作該化合物之檢量線。
４、	溶劑空白和任何方法空白應與檢量線查核分析同時進行，以確定不致因實驗室之污染而造成偽陽性之結果。
(五)	氣相層析儀樣品分析
１、	樣品係分批次以特定之分析序列進行。每分析批次開始前，應先進行檢量線查核，繼而分析樣品稀釋液。每批次樣品分析之後或當滯留時間及／或檢量線偏差超出品質管制要求時，分析序列即告結束或中止。當超出品質管制規範時，應在重新校正和進行樣品分析前，檢視氣相層析系統，以了解其原因並決定所需要進行的維護工作。
２、	樣品分析時的儀器設定應和進行校正時相同。
３、	樣品的濃度可用其感應值和起始檢量線所得的感應值來計算，其值若超過起始檢量線範圍，則樣品或樣品稀釋液應予稀釋。
４、	當樣品中的尖峰落於日常之滯留時窗內時，可判定此單一成份待測物存在，必要時，以GC/MS再加以定性確認。
八、結果處理
待測物濃度計算公式：

A：待測物之尖峰面積。
Vi：注入儀器之萃取液體積（μL）
：平均校正因子
V：樣品定容體積（mL）
Df：樣品稀釋倍數
W：樣品取樣量（g）
九、品質管制
(一)	進行任何樣品分析步驟前，分析人員須進行試劑空白分析，以確認所有玻璃器皿及試劑中無干擾。執行每批樣品分析時，須同時進行一空白樣品分析，以確認分析過程中未遭受其他污染。空白樣品必須經過與真實樣品相同的所有前處理及分析步驟。
(二)	檢量線至少包含5個不同濃度標準液。校正因子之相對標準偏差（RSD%）應小於或等於20%。
(三)	每一工作天，必須查核檢量線之適用性，可注射中間濃度之標準溶液，若其相對誤差值在±15%以內，則可使用原檢量線分析，若超過±15%，則應重新製備檢量線。
(四)	空白樣品分析值，應小於檢量線最低點濃度之1/10。
(五)	每批樣品（至多20個樣品）分析時，必須執行一個空白樣品分析，一個重複樣品分析。
十、精密度與準確度
表二為單一實驗室，以氯甲酸乙酯樣品測試，所得的準確性及精密度。
十一、參考資料
(一)	「研訂毒性化學物質中有機物質前處理方法及有機物質檢測方法」，EPA-95-1401-02-02，行政院環境保護署環境檢驗所，中華民國95年12月。
(二)	「研訂毒性化學物質中有機物質前處理方法及有機物質檢測方法（第二年）」，EPA-96-1401-02-01，行政院環境保護署環境檢驗所，中華民國96年12月。
(三)	行政院環境保護署，「環境檢驗檢量線製備及查核指引」NIEA PA103，中華民國93年10月。
(四)	行政院環境保護署，「層析檢測方法總則」NIEA M150.00C，中華民國91年3月。
(五)	USEPA,〝Nonhalogenated Organics Using GC/FID〞, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Method 8015C, November 2000.
(六)	Bellar, T.A., and J.J Lichtenberg.〝Determining Volatile Organics at Microgram-per-Liter Levels by Gas Chromatography〞,J. Amer. Water Works Assoc., 66（12）, pp. 739-744（1974）.
(七)	Development and Application of Test Procedures for Specific Organic Toxic Substances in Wastewaters：Category 11-Purgeables and Category 12-Acrolein, Acrylonitrile, and Dichlorodifluoromethane, Report for EPA Contract 68-03-2635.
(八)	USEPA〝Volatile, Nonpurgeable, Water-Soluble Compounds by Azeotropic Distillation〞,Test Methods for Evaluating Solid Waste, Method 5031, Jan., 1995.
(九)	USEPA〝Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass Spectrometry （GC/MS）： Capillary Column Technique〞, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Method 8260B, Jan. 1995.
(十)	USEPA〝Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography / Mass Spectrometry（GC/MS）： Capillary Column Technique〞, Test Methods For Evaluating Solid Waste, Method 8270C, Jan., 1995.
(十一)	Capillary Column Technique, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Method 8215A.
(十二)	USEPA 〝Sample Preparation for Volatile Organic Compounds〞，Test Methods for Evaluating Solid Waste, Method 5000, Jan., 1995.

註1：本方法所稱之『毒性化學物質』或『毒性有害事業廢棄物』，係環保法規所定義之專有名詞。
註2：執行本方法時，應於抽氣櫃內操作。
註3：本方法所產生之廢液均為有機溶劑，請依各實驗室之規定處理。
表一
　　　　　　　　　　　　　　　　　本方法適用之有機化合物
毒性化學物質 / 列管編號	CAS No.*	中文名稱	英文名稱
032-01	542-88-1	二氯甲醚	bis-Chloromethyl ether
051-01	107-13-1	丙烯腈	Acrylonitrile
052-01	71-43-2	苯	Benzene
053-01	56-23-5	四氯化碳	Carbon tetrachloride
054-01	67-66-3	三氯甲烷	Chloroform
057-01	107-30-2	氯甲基甲基醚	Chloromethyl methyl ether
061-01	75-21-8	環氧乙烷	Ethylene oxide
062-01	106-99-0	1,3-丁二烯	1,3-Butadiene
063-01	127-18-4	四氯乙烯	Tetrachloroethylene
064-01	79-01-6	三氯乙烯	Trichloroethylene
065-01	75-01-4	氯乙烯	Vinyl chloride
071-01	109-86-4	乙二醇甲醚	2-Methoxyethanol
071-01	110-80-5	乙二醇乙醚	2-Ethoxyethanol
072-01	106-89-8	環氧氯丙烷	Epichlorohydrin
075-01	107-06-2	1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane
077-01	75-35-4	1,1-二氯乙烯	1,1-Dichloroethylene
077-02	540-59-0	1,2-二氯乙烯	1,2- Dichloroethylene
078-01	74-87-3	氯甲烷	Chloromethane
079-01	75-09-2	二氯甲烷	Dichloromethane
089-01	75-15-0	二硫化碳	Carbon disulfide
093-01	123-91-1	1,4-二氧陸圜	1,4-Dioxane
095-01	74-88-4	碘甲烷	Methyl iodide
100-01	107-02-8	丙烯醛	Acrolein
101-01	107-18-6	丙烯醇	Allyl alcohol
105-01	75-05-8	乙腈	Acetonitrile
108-01	123-72-8	丁醛	Butyraldehyde
111-01	126-99-8	氯丁二烯	Chloroprene
117-01	108-10-1	甲基異丁酮	Methyl isobutyl ketone
124-01	74-95-3	二溴甲烷	Dibromomethane
126-01	75-00-3	氯乙烷	Chloroethane
140-01	107-19-7	炔丙醇（2-丙炔-1-醇）	Propargyl alcohol
143-01	4170-30-3	巴豆醛（2-丁烯醛）	Crotonaldehyde
146-01	108-05-4	醋酸乙烯酯	Vinyl acetate
147-01	78-87-5	1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane
160-01	1634-04-4	甲基第三丁基醚	Methyl-tert-butyl ether
163-01	77-73-6	二環戊二烯	Dicyclopentadiene

表二
　　　　　　　　　　　　單一實驗室測試氯甲酸乙酯之準確度與精密度（註）
	100 μg/mL	300 μg/mL	500 μg/mL
平均值（μg/mL）	100.49	299.55	503.44
標準差（μg/mL）	5.08	5.67	13.40
準確度	103.3% + 4.1%	99.8% + 4.3%	100.2% + 1.9%
精密度	5.1%	1.9%	2.7%

註：平均值、標準差、精密度及準確度均為7次重複試驗之結果。

準確度及精密度之計算公式如下所示。