戴奧辛類多氯聯苯檢測方法—氣相層析/高解析質譜法

        NIEA M803.00B
一、方法概要
　　本方法使用氣相層析儀/高解析質譜儀(HRGC/HRMS)分析環境基質及其他介質樣品中戴奧辛類多氯聯苯(Dioxin-like PCBs；簡稱DLPCBs)之檢測，樣品經由萃取、濃縮、淨化等程序，利用13C12-同位素標幟稀釋法(Isotope dilution method) (註1)，經氣相層析儀/高解析質譜儀(HRGC/HRMS)分析，測定12種戴奧辛類多氯聯苯之濃度並計算其總毒性當量濃度。

二、適用範圍
（一）本方法適用於測定環境基質之飲用水水質、飲用水水源水質、土壤、底泥、淤泥、廢棄物、灰渣、底渣、集塵灰、生物組織、排放管道、空氣及其他基質樣品中四氯(Tetra-)、五氯(Penta-)、六氯(Hexa-)與七氯(Hepta-)世界衛生組織(World health organization ，WHO)訂有毒性當量之12種戴奧辛類多氯聯苯同源物之含量，其名稱如表一所示。
（二）依效能基準(Performance-based)，對於特殊或不同類別基質之樣品，分析人員可適當修改本方法第七節之樣品前處理程序，以克服干擾物質影響或使用對環境友善之步驟，惟修改後之方法其執行檢測之所有步驟及程序應符合第九節所述品質管制規範。分析人員需經由訓練通過認定者擔任(註2)。

三、干擾
　　分析過程所使用之玻璃器皿、溶劑及試劑等可能導入未知污染，導致高背景基線以及低訊噪比，因而影響層析解析度與分析定量靈敏度。若溶劑純度不夠，對於樣品之淨化效率影響極大，所以一般溶劑應使用殘量級，或經適當蒸餾後再使用。玻璃器皿浸入清潔液後以超音波震盪洗淨，再以熱水沖洗，隨後以甲醇淋洗，再以熱水沖洗，依序再以試劑水、甲醇、丙酮及二氯甲烷等溶劑淋洗晾乾後，使用鋁箔封口備用(註3)。器皿使用前以二氯甲烷、甲苯淋洗。索氏萃取裝置在使用前需再以甲苯預先萃取迴流至少3小時以上。
重複使用之玻璃器皿勿經高溫烘烤，以免增加玻璃表面活性而易吸附DLPCBs化合物。對於特殊或不同類別基質樣品所使用之玻璃器皿，應適當區別(註4)，裨便追溯個別樣品可能之干擾來源，尤其對高污染之樣品其玻璃器皿更需額外清洗或直接丟棄，以避免樣品間之交叉污染。

四、設備與材料
1. 玻璃棉：使用前依序以二氯甲烷及正己烷浸泡淋洗，以氮氣吹乾後置於棕色瓶內備用，亦可使用市售清洗過之玻璃棉。
2. 泡棉：3英吋厚圓柱型之聚氨基甲酸乙酯泡棉（Polyurethane foam , PUF）,直徑應略大於圓柱形玻璃套筒之內直徑（約 6.3 公分）；可使用市售已預先淨化之泡棉，或將 PUF 置於索氏萃取裝置內，以甲苯每小時迴流四個循環以上，萃取 4 小時，萃取完成再以丙酮淋洗 PUF ，將甲苯置換後，放到真空烘箱中，在小於60℃溫度下抽二至四小時乾燥，以乾淨鋁箔包妥備用。
3. 玻璃套筒（Glass sample cartridge）：用來放置泡棉以捕集吸附　樣品。
4. XAD-2 樹脂：使用市售已清洗之產品。
5. 廣口玻璃瓶：褐色，容量100 mL、250 mL、 500 mL，附螺旋蓋鐵氟龍內墊。
6. 樣品瓶：褐色玻璃2~5 L，附螺旋蓋鐵氟龍內墊。
7. 丟棄式玻璃移液管： 10 mL、5 mL或1 mL。
8. 洗瓶：鐵氟龍材質，500 mL。
9. 量筒：1 L。
10. 樣品瓶試管：6 dram、4 dram和3 dram，內容量分別約為24 mL、 16 mL及12 mL，附螺旋蓋鐵氟龍內墊。
11. 燒瓶： 1000 mL、500 mL、250 mL，接口處規格24/40 或同級品。
12. 梨形瓶： 50 mL， 接口處規格24/40或同級品。
13. 鐵氟龍沸石。
14. 玻璃移液管切割刀。
15. 索氏萃取管：下端接口處規格24/40，上端接口處規格50/50或同級品。
16. 五球冷凝管：接口處規格50/50或同級品。
17. 矽膠軟管：8 × 12 mm。
18. 藥勺：不銹鋼材質。
19. 玻璃血清瓶：附螺旋蓋鐵氟龍內墊。
20. 丟棄式玻璃滴管：9英吋長。
21. 矽膠帽：1〜2 mL。
22. 乾燥器(Desiccator)
23. 分液漏斗：250 mL、500 mL、2000 mL玻璃或鐵氟龍製，附鐵氟龍栓。
24. 玻璃漏斗：125 mL、250 mL。
25. 布氏漏斗：15㎝內徑。
26. 錐形瓶：2 L過濾用。
27. 纖維濾筒：43 × 123 mm、25 × 90 mm玻璃纖維、纖維素材質或同級品。
28. 玻璃纖維濾紙：Whatman GF/D或同級品。
29. 玻璃纖維濾膜：Advantec GC-50,直徑142 mm、0.5 m孔徑或同級品。
30. 天平：
1.分析天平：可精秤至0.1mg。
2.天平：可精秤至10 mg。
1. 氮氣吹除裝置：附流量調整閥。
2. 減壓濃縮機：具控溫、控壓之功能者。
3. 烘箱：溫度可達400℃，並可維持工作溫度110 ± 5℃。
4. 均質機(Tissue homogenizer)
5. 搗碎機(Meat grinder)：3~5 mm孔徑。
6. 切碎機：Ropot coupt R-5 plus 5 L或同級品。
7. 壓力式過濾裝置：Millipore YT30 142 HW不銹鋼材質或同級品。
8. 磁子攪拌裝置
9. 熱水浴：可加熱至 100℃，溫度可控制在 ±2℃以內者。
10. 冷凍乾燥機。
11. 氣相層析儀：須包含下列部分：
1.烘箱：能維持分離管柱所需操作溫度，提供至少40 ℃/min之升溫條件。
2.溫度顯示：監測管柱烘箱、偵測器和注射口溫度至± 1℃。
3.流量系統：氣體計量系統用以測定樣品、氣體及載流氣體流速。
4.毛細管層析分離管柱：60 m (長度) × 0.25 mm (內徑) × 0.25 μm(膜厚)DB-5MS管柱或同級品。
高解析質譜儀：使用 PFK （Perfluorokerosene）參考化合物之動態解析度10,000（10％波谷）以上，穩定度±5 ppm以內。

五、試劑
（一）正己烷：殘量級。
（二）甲苯：殘量級。
（三）苯：殘量級。
（四）二氯甲烷：殘量級。
（五）甲醇：殘量級。
（六）正壬烷：殘量級。
（七）丙酮：殘量級。
（八）試劑水：經純水系統製備而得不含有機物質之去離子水。
（九）硫酸：試劑級。
（十）無水硫酸鈉(Sodium sulfate, anhydrous)：粒狀，試劑級。以二氯甲烷淋洗並烘乾後，儲存於鐵氟龍內襯螺旋蓋之乾淨玻璃瓶容器備用。
（十一）矽藻土(Celite)：545-AW，Supelco 2-0199；或同級品。
（十二）活性碳：AX-21、Carbopak C或同級品。
（十三）矽膠：Fisher，100-200 mesh；或同級品。使用前，以180℃至少加熱1小時活化之，冷卻至室溫後儲存於附鐵氟龍內襯螺旋蓋之玻璃瓶備用。
（十四）酸性矽膠(Acid silica gel)：混合100 g經活化後之矽膠與44 g之濃硫酸於附螺旋蓋鐵氟龍內墊之玻璃瓶內，充分震盪攪拌。利用攪拌棒攪散硬塊，使其完全混合。儲存於附螺旋蓋鐵氟龍內墊之玻璃瓶內。
（十五）活性碳／矽藻土(Carbon/Celite) ：
1. AX-21/Celite 545 (8 %,w/w)。混合1 g之AX-21活性碳與11.5 g之Celite 545於附螺旋蓋鐵氟龍內墊之250 mL玻璃瓶中，充分震盪攪拌，使其完全混合，使用前於130℃ 活化6 小時，儲存於乾燥箱內備用。
2. Carbopak C/Celite 545 (50 %,w/w)。混合18 g之Carbopak C活性碳與18 g之Celite 545於附螺旋蓋鐵氟龍內墊之250 mL玻璃瓶中，充分震盪攪拌，使其完全混合，使用前於130℃ 活化6 小時，儲存於乾燥箱內備用。
（十六）參考介質(Reference media) 樣品：使用於本方法之參考介質，依樣品性質大致區分如下所述
1.水相樣品：以試劑水為參考介質。
2.固相樣品：以砂為參考介質，使用前以二氯甲烷預先萃取除去雜質。
3.紙質樣品：以玻璃纖維濾紙(Gelman type A)或同級品為參考介質。
4.生物樣品：以玉米油或蔬菜油為參考介質
（十七）氮氣(N2)：純度99.99％以上。
（十八）氦氣(He)：純度99.9995％以上。
（十九）同位素標幟標準溶液：
1.內標準溶液 (Internal standard solution)：以正壬烷配製內含如表二所示參考濃度之DLPCBs共12種同位素標幟內標準品的儲備標準溶液。亦可使用市售已製備好之標準溶液。
2.回收標準溶液(Recovery standard solution)：以正壬烷配製內含如表二所示參考濃度之DLPCBs共四種同位素標幟回收標準品的儲備標準溶液。亦可使用市售已製備好之標準溶液。
（二十）精密度與回收率標準溶液 (Precision and recovery working standard solution)：以正壬烷配製內含表二所示參考濃度之所有待測物工作標準品之標準溶液。亦可使用市售已製備好之工作標準溶液。
（二十一）檢量校正標準溶液：以正壬烷配製內含表三所示參考濃度之所有待測物及13C12-同位素標幟標準品之DLPCBs。亦可使用市售已製備好之標準溶液。

六、採樣及保存
1. 土壤、底泥、污泥、廢棄物、灰渣、底渣、集塵灰可參考本署公告「土壤採樣方法」、「事業廢棄物採樣方法」、「底泥採樣方法」及「廢棄物焚化灰渣採樣方法」等相關採樣方法採樣(註5)，採得之樣品裝入褐色玻璃樣品瓶內，保存在10℃（含）以下運送至實驗室。
2. 生物介質樣品如植物、肉類、蛋類、乳製品類等，採集後4℃冷藏送至實驗室預處理，魚介類樣品採集後，須先鑑定種類、記錄體長、體重及採樣地點和時間，採集之樣品如未能當日送至實驗室處理，應在0℃以下貯存，以避免樣品變質。
3. 水質樣品可直接以大體積( 如2 至5公升)經清洗乾淨之褐色玻璃樣品瓶，採集適量水樣並於10℃（含）以下運送至實驗室(註6)。
4. 非水溶性之液態樣品收集於經清洗乾淨之褐色廣口玻璃樣品瓶，保存於10℃（含）以以下，送至實驗室處理。
5. 空氣樣品參考「空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法」採樣。以鋁箔封好採樣套筒（前、後以鐵氟龍蓋密封，內含石英纖維濾紙及PUF），於10℃（含）以下運送至實驗室。
6. 排放管道樣品依據「排放管道中戴奧辛及呋喃採樣方法」採樣。並以鋁箔封好XAD-2吸附管，於10℃（含）以下運送至實驗室。
7. 樣品於萃取後45天內完成分析，萃取後至完成分析期間，應將萃取液存放安全無虞之區域，避免遭撞擊而破損。
8. 雖無數據證明最長之樣品保存期限，底泥、土壤、廢棄物、污泥及生物等基質樣品如經乾燥、研磨、過篩後存於室溫暗處，則保存期限可達一年以上。

七、步驟
送至實驗室之土壤、底泥、污泥、灰渣、飲用水水質、飲用水水源水質、生物組織及其他介質樣品，在樣品萃取前，須依其樣品特性預先敲碎、絞碎、研磨、過篩或分類處理以取得代表性樣品，茲分述如下：
樣品預處理
1.土壤、底泥、污泥、灰渣等樣品放置於乾淨的玻璃器皿中或鋁箔紙上置於乾淨區域，先剔除石礫、樹枝等雜物後，自然風乾（註7）（約需 7 至 10 天）或冷凍乾燥。風乾過程需偶爾將團粒（如粒徑大於 15 mm）剝散，以免固態樣品因脫水而緊密膠結，並有利於乾燥速度。風乾完成後，以木鎚敲碎，再經過研磨使其通過 18 mesh（即孔徑≦1 mm）標準篩，再充分混合均勻裝入樣品瓶內，待進行萃取處理程序(註8)。
另取乾燥前之樣品進行含水率測試，經秤重之樣品以110 ±5℃烘12小時後，移入乾燥箱內冷卻，依計算式-1計算其含水率，計算如下
含水率 ﹪＝ 計算式-1
Ww：樣品濕重 Wd：樣品乾重
2.水質樣品經0.5 μm玻璃纖維濾膜過濾後，以每分鐘小於1.0公升捕集速率下通過泡棉(PUF)吸附介質(註9)，將已吸附之PUF泡棉併同玻璃纖維濾膜置於乾淨區域風乾或冷凍乾燥，待進行步驟七、(二)之樣品萃取程序。
另準確量取約20 g水樣經GF/D濾紙過濾，再將濾紙以110 ±5℃烘4小時後，移入乾燥箱內冷卻，依計算式-2計算其固體含量，計算如下
固體含量 ﹪＝ 計算式-2
Ws=水樣重, Wd：濾紙及樣品乾重, Wf：濾紙重
3.魚類樣品送至實驗室後先記錄重量、長度再放入冰櫃冷凍，處理時小心除去魚皮、魚鱗，刮下魚肉組織如肌肉及內臟等置入乾燥瓶並秤其重量Ww (貝類樣品去殼後秤重、肉類樣品則去骨頭後秤重)，經冷凍乾燥除水後連同乾燥瓶秤重Wd，依計算式-1計算其含水率，再以研磨機磨成粉狀後，置入樣品瓶內待進行萃取處理程序(註10)。
4.其他介質樣品：
（1）植物樣品(蔬菜類)經清洗晾乾後，切成2~3公分大小，置入冷凍乾燥瓶中並秤重，再移入冰櫃冷凍，經冷凍乾燥除水後秤重，依計算式-1計算其含水率，除水後之樣品再移入不銹鋼攪拌機內攪碎均勻，儲存於棕色玻璃瓶，依步驟七、(二)節進行樣品萃取程序(註11)。
（2）蛋類、乳製品類等樣品秤重後，依步驟七、(二)節進行樣品之萃取處理程序。
樣品萃取：樣品進行萃取時應先添加13C12-同位素標幟內標準品如表二50 ng/mL添加10 L。
1.索氏萃取(註12)
依樣品量選用適當容積之索氏萃取裝置，將加有鐵氟龍沸石之乾淨燒瓶，連接索氏萃取管進行索氏萃取迴流，調整熱源令其每小時至少迴流四次，萃取18 ± 2 小時後冷卻至室溫，依基質種類分述如下：
(1)經預處理之土壤、底泥、污泥、灰渣等固相樣品：秤取約10 g（或適量）研磨好的樣品置入纖維濾筒，移入索氏萃取裝置中段後，添加13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL 10 L，以甲苯進行索氏萃取，待萃取完畢後靜置至室溫，以減壓濃縮至近乾。
        (2)生物組織及蛋類、乳製品類等樣品：秤取生物組織乾重約10 克（或適量）（相當於魚類組織濕重40至100克）置入纖維濾筒；取蛋黃約35克置入燒杯中，另加入至少3 至5 倍樣品量之無水硫酸鈉充分攪拌均勻，置入玻璃纖維濾筒內;乳製品類秤取約10克(註13)，置入玻璃纖維濾筒內。上述纖維濾筒移入索氏萃取裝置中段後，添加13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL 10 L，以二氯甲烷與正己烷(50/50,v/v) 300 mL，利用水浴加熱方式(約80℃)進行索氏萃取，待萃取完畢後靜置至室溫，以減壓濃縮至近乾。
(3)水質樣品：將PUF吸附介質及玻璃纖維濾膜(註14)，一併置入同一索氏萃取裝置中段後，添加13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL 10 L，以甲苯(約700 mL)進行索氏萃取迴流(註15)，待萃取完畢後靜置至室溫，以減壓濃縮至近乾。
(4)植物樣品(乾基)：秤取約10 g（或適量）絞(切)碎好的樣品置入纖維濾筒，移入索氏萃取裝置中段後，添加13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL 10 L，以丙酮與正己烷(50/50,v/v) 700 mL，利用70℃水浴加熱方式進行索氏萃取，待萃取完畢後靜置至室溫，以減壓濃縮至近乾。
（5）空氣樣品：索氏萃取管之下端溶劑迴流口以玻璃棉塞住。其下連接1,000 mL燒瓶，將已摺疊之石英纖維濾紙樣品置入索氏萃取管底部，以鑷子將PUF由玻璃套筒中夾出置入索氏萃取管內，再以甲苯淋洗鑷子及玻璃套筒並導入索氏萃取管。添加13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL 10 L，以甲苯(約700 mL)進行索氏萃取迴流，待萃取完畢後靜置至室溫，以減壓濃縮至近乾。
（6）排放管道樣品：
1. 將2號樣品容器中之採樣管線(二氯甲烷/丙酮)洗液樣品移置入500 mL之燒瓶內，原樣品容器再以少量二氯甲烷淋洗三次，一併收集在燒瓶內，在低於37℃下減壓濃縮至2~3 mL，合併3號樣品容器中之採樣管線甲苯洗液樣品，原樣品容器再以少量甲苯淋洗三次，一併收集在燒瓶內。在約37℃下減壓濃縮至2~3 mL。此殘液中含有從採樣管及吸氣嘴淋洗下之微粒。將此濃縮液併同濾紙和XAD-2以進行索氏萃取。
2. 將索氏萃取管之上下端溶劑迴流口以玻璃棉塞住，其下連接500 mL燒瓶，將1號(濾紙)容器中之玻璃纖維濾紙樣品折疊置入索氏萃取管底部，原容器以甲苯淋洗三次併入索氏萃取管內。將XAD-2吸附管內之玻璃棉以鑷子夾出置入索氏萃取管內，以最少量之丙酮將吸附管內之XAD-2吸附劑倒洗入索氏萃取管內，待XAD-2全部被洗出後，再以甲苯淋洗吸附管並導入索氏萃取管，以甲苯置換索氏萃取管內之丙酮溶液，令其虹吸至燒瓶內，並重複執行甲苯溶劑置換兩次，移開燒瓶（此燒瓶之合併液另行在約37℃下減壓濃縮至2~3 mL。將此濃縮液併同完成索氏萃取之萃液以進行淨化），另取一內加鐵氟龍沸石之乾淨500 mL燒瓶，承接前述之索氏萃取管，併入2號及3號樣品濃縮液，添加內標準溶液(如表二) 20 L，隨後以300 mL左右之甲苯進行索氏萃取迴流，調整熱源令其每小時至少迴流四次，萃取18 ± 2小時後冷卻至室溫。
2.液-液萃取
1. 牛奶、乳汁樣品：量取牛奶、乳汁樣品約 200 mL，以水浴約80℃加熱四小時後靜置至室溫，移入2 L分液漏斗，另以少量丙酮轉移10 L之 13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL至樣品中，再以五倍樣品量之丙酮與正己烷(2：1,v/v) 萃取液進行第一次液-液萃取，振盪約2分鐘，靜置分層後，將下(水)層移至另一乾淨之分液漏斗，有機層則逐次移入250 mL之燒瓶，以減壓濃縮至近乾；待第一次有機層皆移入同一250 mL之燒瓶後，再另取正己烷500 mL進行第二次液-液萃取，振盪約2分鐘，靜置分層後，將有機層逐次移入同一250 mL之燒瓶，減壓濃縮至近乾。
2. 奶粉樣品：秤取約20 g之奶粉於250 mL燒杯中，再加入200 mL之試劑水使其完全溶解，以水浴約80℃加熱四小時後靜置至室溫，再依上述步驟進行液-液萃取程序。
3. 植物樣品(濕基)：取約50 g植物樣品置入長筒燒杯中，加入約100 mL丙酮，另以少量丙酮轉移10 L之 13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL至樣品中，再以均質機高速攪拌1分鐘（視樣品纖維多寡可適量調整均質時間），直到樣品攪碎混勻後，抽氣過濾，並以100 mL丙酮洗滌濾渣，以500 mL燒瓶收集濾液，將收集之濾液以少量正己烷轉移至分液漏斗中，再加入正己烷50 mL均勻混合，以二氯甲烷50mL萃取三次，萃取液經無水硫酸鈉去水後，以250 mL燒瓶收集後，減壓濃縮至近乾。
4. 依採樣方法規定所執行之空白樣品如屬水相基質時，將此樣品移入2 L分液漏斗，另以少量丙酮轉移10 L之 13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL至樣品中，再以60 mL二氯甲烷進行第一次液-液萃取，振盪約2分鐘，靜置分層後，將有機層移入無水硫酸鈉去水管柱並以250 mL之燒瓶收集，待第一次有機層皆移入同一250 mL之燒瓶後，再重複上述萃取步驟兩次進行液-液萃取，將有機層逐次收集至同一250 mL之燒瓶，減壓濃縮至近乾。
3.非水溶性之液態樣品或可直接溶於溶劑之固態樣品秤取約10 g，移入250 mL之燒瓶，加入適當溶劑使其完全溶解後，添加13C12-同位素標幟內標準品50 ng/mL 10 L，以減壓濃縮至近乾。
4.脂質測定：由步驟七、(二)1.(2)節；七、(二)2. (1)節；七、(二)2. (2)節及七、(二)3.節脂質含量高之樣品經減壓濃縮至近乾，再以氮氣緩緩吹除殘餘溶劑，重複秤重至重量無明顯變化，依計算式-3計算其脂質含量後，待進行七、(三)2.節之除脂淨化程序。
脂質含量 ﹪＝ 計算式-3
Ws：樣品重
Wfat：燒瓶及脂質重 We：燒瓶空重
5.經步驟七、(二)節萃取程序之樣品，其萃取液經減壓濃縮至近乾後，以二氯甲烷轉移至一乾淨6 dram試管中(註16)，以氮氣在室溫緩緩吹至乾，待進行七、(三)1.節之淨化程序。

（三）樣品淨化及分離：
1.酸洗淨化步驟：取前述七.(二).5.節中已吹乾之6 dram樣品試管，以不超過200 L之二氯甲烷完全溶解試管內之物質，隨後加入7 mL之正己烷，再加入4 mL之濃硫酸，劇烈振盪約20秒，進行第一次酸洗，靜置分層。轉移上層有機溶液至另一乾淨的6 dram試管中，有機溶液內再加入4 mL之濃硫酸，振盪約20秒，進行第二次酸洗，靜置分層(註17)。將正已烷溶液收集於另一6 dram試管中，各硫酸層再以7 mL之正己烷依前述程序逐一溶洗兩次，並合併溶液於上述6 dram試管中。若酸洗過程乳化現象嚴重時，可利用離心機離心分層(註18)。再以氮氣吹除正已烷溶液至約7 mL左右，待進行酸性矽膠管柱/酸性氧化鋁管柱之淨化步驟。
2.燒瓶式酸性矽膠除脂法：經七、(二)4.節測得脂質含量之樣品以正己烷100 mL溶解後（視需要輔以超音波振盪），加入磁石攪拌，在攪拌情況下徐徐加入約30克40﹪酸性矽膠，繼續攪拌10分鐘後過濾之，並以200毫升左右之乾淨燒瓶或Turbo tube收集，再加入正己烷30 mL至燒瓶內攪拌並過濾，重複2次，收集濾出液並以減壓濃縮或TurboVap II吹氮濃縮至近乾，待進行後續之淨化步驟。
3. 酸性矽膠管柱淨化：
(1) 酸性矽膠管柱製備：取10 mL拋棄式移液管，切除上端約5公分長度，尖底部裝填玻璃棉後再裝填4~6 mL刻度之酸性矽膠。以20 mL之正己烷預洗酸性矽膠管柱。
(2)酸性矽膠管柱淨化：將前述七、(三)1.節或七、(三)2.節經酸洗或燒瓶式酸性矽膠除脂法後之正己烷溶液直接轉移至酸性矽膠管柱(註19)，並以Turbo tube收集，全部轉移完成後，再以每次5 mL，共三次之正己烷流洗淨化管柱，收集於同一Turbo tube，氮吹濃縮之1 mL左右。移去酸性矽膠管柱並編號儲存，待進行後續淨化程序。
4.活性碳/矽藻土管柱淨化：
(1)活性碳/矽藻土管柱製備：取5mL拋棄式玻璃移液管，切除尖端約3公分處，自切口端依序裝填約1 mL長度之玻璃棉、0.5 mL刻度矽膠、0.5 mL刻度之AX-21/矽藻土，8 % ,w/w及0.5 mL刻度之矽膠，最後再塞入約1 mL刻度之玻璃棉，使用細玻璃棒自兩端壓實管柱填充料。
(2)活性碳/矽藻土管柱預洗及淨化:將管柱切口端朝上，依序以5～10 mL之甲醇、甲苯、二氯甲烷/苯(50/50, v/v)及正己烷等溶劑預洗管柱，洗液丟棄。倒轉管柱，令其切口端朝下，使用1 mL正己烷溶解七、(三).3.(2).節之6 dram試管樣品，振盪20秒，溶液移入活性碳/矽藻土管柱，其次以每次2 mL之正己烷，共2次淋洗試管，均移入活性碳/矽藻土管柱，隨後以每次2 mL之同一溶劑，共3次流洗管柱，流洗液以3dram試管收集編號保存。再以40 mL之二氯甲烷/苯(50/50, v/v)流洗管柱。上述之所有流洗液以Turbo tube收集，再以TurboVap II吹氮濃縮至近乾。
（四）分析
　　使用氣相層析/高解析質譜儀(HRGC/HRMS)分析樣品。分析條件如七.(三).1.節及七.(三).2.節所述。分析前每件樣品加入10 L(註20)如表二所示之回收標準溶液。抽取1~2 µL之濃縮萃取液注入氣相層析儀，濃縮萃取液以DB-5毛細層析管柱測定12項DLPCBs之濃度。

1.氣相層析建議操作條件(註21)
注射口：接毛細層析管柱，非分流模式，260℃。
載流氣體：氦氣，1~2 mL/min。
管柱溫度：150℃(1.5 min)以30℃/min升溫至210℃(15 min)然後以1.5℃/min升溫至230℃(5 min)再以15℃/min升溫至310℃(8 min)。

2.高解析度質譜儀
解析度：大於10,000 (10% 波谷)。
離子化模式：電子撞擊式（EI）。
離子源溫度：280℃左右。
監測模式：選擇性離子監測(Selected ion monitoring)，監測離子如表四所列。
3.定性準則：下列鑑定準則係用於鑑定DLPCBs。
(1)離子強度比(M/M+2)要在理論比值之±15%以內，可接受之離子強度比範圍如表五所示。
(2)待測物之滯留時間須落在相對應之13C-內標準品之滯留時間3秒範圍內。
(3)表四所列待測物之兩監測離子達最大強度值時之滯留時間差在 2 秒範圍內。
(4)所有監測離子之訊噪比必須為2.5以上。
4.定量準則：以待測物之二監測離子之面積和用以定量該待測物的含量。其與標幟物定量對應關係如表一。
  1. DLPCBs待測物是以同位素標幟內標準品為定量參考標準品，例如由13C12-3,4,4',5-TeCB 計算3,4,4',5-TeCB濃度，餘類推。
  2. 同位素標幟內標準品是以同一含氯數之同位素標幟回收標準品為定量參考標準品。例如由13C12-2,3',4',5-TeCB計算13C12-3,4,4',5-TeCB濃度，餘類推。
  3. 當樣品待測物濃度超過檢量校正曲線時，可先考慮添加適量之正壬烷溶液，重新上機分析，使其待測物之二監測離子之面積(或強度)，在檢量校正曲線範圍內。若需對數據品質要求較高如法規執行等，則應再秤取較少量樣品，重新進行萃取分析。
  4. 檢測報告單位表示：
1. 水相樣品：12種同源物濃度以pg/L表示，總毒性當量濃度以pg- TEQ/L ( Parts-per-quadrillion , ppq )，並於報告中註明水中懸浮固體含量百分比。
2. 固相樣品：12種同源物濃度以ng/kg表示，總毒性當量濃度以ng-TEQ/kg或pg-TEQ/g表示。
3. 生物組織樣品：12種同源物濃度以ng/kg w.w. (Wet weight)或pg/g w.w.溼基表示，總毒性當量濃度以ng-TEQ/kg w.w.或pg-TEQ/g w.w.溼基表示，並於報告中註明脂質含量百分比。
4. 空氣樣品：12種同源物濃度以pg/m3表示，總毒性當量濃度以pg-TEQ/ m3表示。
5. 排放管道樣品：12種同源物濃度以ng/Nm3表示，總毒性當量濃度以ng-TEQ/Nm3表示。

八、結果處理
（一）專用符號：
Aai = 待測物滯留時間出現之雜訊的離子電流積分值。
Acij = 第j濃度檢量校正標準溶液中，待測物i的兩監測離子的離子電流積分值之和。
Ai = 樣品中，待測物i的兩監測離子的離子電流積分值之和。
Ars = 回收標準品的兩監測離子的離子電流積分值之和。
A*ci = 檢量校正標準溶液中，內標準品i的兩監測離子的離子電流積分值之和。
A*cij = 第j濃度檢量校正標準溶液中，內標準品i的兩監測離子的離子電流積分值之和。
A*i = 樣品中，內標準品i的兩監測離子的離子電流積分值之和。
Ci = 樣品中DLPCBs的濃度。
CT = 樣品中DLPCBs的濃度總和。
His = 樣品中，內標準品i的兩監測離子強度和(peak height)。
WHO-TEFi = 待測物i之世界衛生組織毒性當量因子(如表六)。
Mcij = 第j濃度檢量校正標準溶液中，待測物i注入儀器的質量，pg。
Mrs = 回收標準品注入儀器的質量，pg。
M*ci =檢量校正標準溶液中，內標準品i注入儀器的質量，pg。
M*i = 樣品中，內標準品i之添加量，pg。
Nx = 待測物滯留時間附近出現之背景雜訊高度。
R* = 內標準品回收率。
RRFi = 檢量校正標準品相對於內標準品之平均相對感應因子。
RRFIS = 內標準品相對於回收標準品之相對感應因子。
W =樣品分析量(重量或體積)。
Vstd = 凱氏溫度298度（298K）及一大氣壓下之空氣樣品體積(m3)或凱氏溫度273度（273K）及一大氣壓下之排放管道乾式氣體樣品體積( N m3 )。。
（二）檢量校正標準品相對於內標準品之平均相對感應因子
        計算式-4
（三）DLPCBs之濃度
        計算式-5
        計算式-6
（四）內標準品相對於回收標準品之相對感應因子
        計算式-7
（五）內標準品之回收率
        計算式-8
（六）最低可偵測極限(Minimum detectable limit, MinDL)
        計算式-9
或
        計算式-10
（七）樣品中DLPCBs的濃度總和
        計算式-11
（八）樣品中DLPCBs的總毒性當量濃度
        計算式-12

九、品質管制
（一）起始精密度與回收率：
實驗室在建立DLPCBs之分析技術及能力並產生可接受精密度與回收率數據時，檢驗員須執行四重複之參考基質樣品(註22)分析，並添加待測物及同位素標幟物內標準品，依步驟七、(二)節包含前處理、萃取、濃縮、淨化等樣品分析程序，計算其平均回收率、相對標準偏差RSD時須符合表七之起始精密度與回收率規範。
（二）檢量校正
1.氣相層析/高解析質譜儀(HRGC/HRMS)系統
(1)起始檢量校正：採用表三之7組標準品溶液（CS1 - CS7）至少需有5點不同濃度進行起始檢量校正，待測物及內標準品之平均感應因子的相對標準偏差都應小於或等於表八所列限值。每一選擇監測離子氣相層析訊號之訊噪比須為10以上。離子強度比值應符合表五所列之管制範圍內。
(2)日績效查核
1. 質量解析度：實驗室依據本方法執行戴奧辛類多氯聯苯檢測時，動態質量解析度需達10,000 (10% 波谷)以上。
2. 檢量校正查核：分析起始檢量中間點標準溶液(1~2 L)，計算每項待測物及內標準品之回收率，日績效查核之回收率須符合表八所列之規範。每一選擇監測離子氣相層析訊號之訊噪比須為10以上。離子強度比值應符合表五所列之管制範圍內。
3. 每次上機分析之樣品批次，應於24小時區間內完成分析。若上機分析時間超過24小時，則需於批次分析結束前再執行檢量校正查核一次
2.鎖定頻道(Lock channels)：設定質譜儀鎖定頻道及監視品質管制查核頻道如表四所示(註23)，以證實質譜儀分析期間之儀器穩定性。

（三）品管規範
1. 真實樣品內標準品回收百分率：表二所列12種同位素標幟之DLPCBs內標準品係於萃取前加入每一樣品中，其目的是用以定量樣品中DLPCBs之含量，同時監測整個萃取、淨化及分析過程之效率。真實樣品之內標準品之回收率須落在25〜150﹪範圍內（見表七）。
2. 空白基質添加標準品回收率：DLPCBs待測物之回收率須落在50〜150﹪範圍內。內標準品之回收率須落在30〜140﹪範圍內（見表七）。
（四）品質保證
每一批次或每10個樣品至少要做一次實驗室空白分析及空白添加標準品分析或查核樣品分析。

十、精密度與準確度
單一實驗室樣品基質之精密度評估係以計算13C12標幟內標準品回收率之相對標準偏差及基質添加回收率之相對標準偏差。樣品基質之準確度評估係以計算空白基質添加標準品回收率(見表九)。
(一)精密度：係以空白樣品（blk）、空白基質添加標準品（QC）及真實樣品添加13C12-同位素標幟內標準品計算回收率之相對標準偏差及空白基質添加標準品（QC）回收率之相對標準偏差。
(二)準確度：係以空白基質添加標準品（QC），計算待測物回收率。

十一、參考資料
1.U.S. Environmental Protection Agency. Method 1668, Revision A：Chlorinated Biphenyl Congeners in Water, Soil, Sediment, and Tissue by HRGC/HRMS, December 1999.
2. 行政院環境保護署，土壤採樣方法 NIEA S102.61B，中華民國94年11月30日。
3. 行政院環境保護署，事業廢棄物採樣方法 NIEA R118.02B，中華民國94年5月6日。
4. 行政院環境保護署，底泥採樣方法 NIEA S104.30C，中華民國92年11月24日。
5. 行政院環境保護署，廢棄物焚化灰渣採樣方法 NIEA R119.00C，中華民國93年4月29日。
6. 行政院環境保護署，水中戴奧辛及呋喃採樣方法 NIEA W790.50B，中華民國98年12月11日。
7.行政院環境保護署，空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法， NIEA A809.11B，中華民國99年9月16日。
8. 行政院環境保護署，排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法，NIEA A807.75C，中華民國99年10月26日。

註1：13C12-同位素表示DLPCBs分子式中12個12C原子全部被標幟成13C。
註2：本方法所使用之HRGC/HRMS宜由具氣相層析/質譜儀分析經驗之人員負責，或經由訓練通過認定者擔任；每一實驗室在使用本方法時皆須遵行第九節所述品質管制規範，以證明其具有能力產生可接受之檢測報告。
註3：使用過之玻璃器皿若預先以二氯甲烷淋洗，則本章節之玻璃器皿清洗程序可適度調整之。
註4：對於超微量濃度樣品如生物組織、環境水體、飲用水及其水源水、植物、肉類、蛋類及乳製品類等之玻璃器皿，應特別注意樣品間之交叉污染。
註5：本文引用之公告方法名稱，以環保署最新公告者為準。
註6：採取水樣時應注意避免擾動下層底質，若水樣中固體含量大於1﹪時，則取10克之懸浮固體(乾重)分析即可。
註7：固態樣品在剔除雜物時應儘量將附著其上的樣品回收，風乾樣品厚度最好不超過 15 mm，風乾時須避免直接日曬，並使用不吸水的容器。對受有機性污染的土壤樣品應注意避免與皮膚接觸，且在乾燥過程必須注意通風與排氣等。
註8：乾燥、研磨、過篩等預處理工作，最好能在個別獨立的空間中進行，並避免樣品間交互污染，敲碎或研磨、過篩後，皆應將樣品重新混合。
註9：捕集速率太快會影響PUF之吸附能力，應特別注意。
註10：魚類樣品經均質處理後，亦可直接取足量濕重樣品，加入適量無水硫酸鈉後，進行索氏萃取程序。
註11：植物樣品(蔬菜類)清洗完後，亦可直接稱取500 g濕重樣品，以切削機將其切碎，攪拌混勻後，儲存於棕色玻璃瓶中，待進行步驟七、(二)2節液-液萃取程序；一般植物(榕樹葉)可先以乾淨棉花沾試劑水去除葉面粉塵，風乾後剪成0.2〜0.4 mm細條狀，待進行步驟七、(二)節索氏萃取程序。
註12：以溶劑進行有機物之萃取，樣品中應避免殘留水分，如直接取溼重樣品檢測時，至少需加入3 至5 倍樣品量之無水硫酸鈉充分攪拌均勻，此時需考慮容積較大之索氏萃取裝置。
註13：原則上樣品稱取量，以萃取後之脂質含量約5克估算之。
註14：水質樣品若固體含量小於1﹪時，PUF及濾膜需同時併入萃取，若固體含量大於1﹪時，則只取相當於10克之乾基底質樣品分析即可，水層部分可忽略不計。
註15：PUF之殘留水分，可先移至乾淨之區域風乾或冷凍乾燥，依序以丙酮置換2至3次後、風乾，再以甲苯置換丙酮2至3次，以避免突沸發生，置換後之丙酮、甲苯移入乾淨之燒瓶內，以減壓濃縮至近乾，等樣品萃取完畢後合併萃取液，待進行後續淨化程序。
註16：視需要可將此濃縮液均分成二等份。若採行均分時，萃取前加入之內標準溶液用量應加倍，其中一份作為備份貯於冰箱中；若樣品濃度過低應增加樣品分析量，且不宜分樣分析。
註17：酸洗次數以不超過4次為原則，但無論如何，最後一次酸洗之硫酸層應呈無色透明。
註18：離心機於高轉速下所產生之熱，有使有機溶劑爆炸之虞，建議使用冷凍式離心機，一般操作以2500 rpm運轉2分鐘即可。
註19：樣品中若含有硫之干擾物質時，可使用銅粒以除去硫。
註20：回收標準溶液之加入量即為樣品之最終定量體積，可依樣品濃度自行調整之，其上機絕對量須與檢量線之回收標準溶液一致
註21：管柱升溫條件可依層析狀況及解析度而調整之
註22：參考基質樣品亦可依實際樣品之特性，選用可替代之參考基質。
註23：鎖定及監測頻道之質量可依質譜儀特性而適度調整之。
註24：廢液分類處理原則，本方法所產生之廢液依含氯有機溶劑處理，盛裝標準品之針劑瓶及上機分析後之樣品瓶均屬高濃度有害廢棄物，檢驗室應依相關規定妥善儲存、處理。

表一　DLPCBs待測物與13C12-同位素標幟物定量參考標準品一覽表
DLPCBs待測物	IUPAC	13C12-同位素標幟內標準品	IUPAC
3,4,4',5- TeCB	81	13C12-3,4,4',5-TeCB	81L1
3,3',4,4'- TeCB	77	13C12-3,3',4,4'-TeCB	77L
2,3,3',4,4'- PeCB	105	13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	105L
2,3,4,4',5- PeCB	114	13C12-2,3,4,4',5-PeCB	114L
2,3',4,4',5- PeCB	118	13C12-2,3',4,4',5-PeCB	118L
2',3,4,4',5- PeCB	123	13C12-2',3,4,4',5-PeCB	123L
3,3',4,4',5- PeCB	126	13C12-3,3',4,4',5-PeCB	126L
2,3,3',4,4',5- HxCB	156	13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	156L
2,3,3',4,4',5'- HxCB	157	13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	157L
2,3',4,4',5,5'- HxCB	167	13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	167L
3,3',4,4',5,5'- HxCB	169	13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	169L
2,3,3',4,4',5,5'- HpCB	189	13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189L
13C12-同位素標幟內標準品		13C12-同位素標幟回收標準品
13C12-3,4,4',5-TeCB	81L	13C12-2,3',4',5-TeCB	70L
13C12-3,3',4,4'-TeCB	77L	13C12-2,3',4',5-TeCB	70L
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	105L	13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L
13C12-2,3,4,4',5-PeCB	114L	13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L
13C12-2,3',4,4',5-PeCB	118L	13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L
13C12-2',3,4,4',5-PeCB	123L	13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L
13C12-3,3',4,4',5-PeCB	126L	13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	156L	13C12-2,2',3,4,4',5'-HxCB	138L
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	157L	13C12-2,2',3,4,4',5'-HxCB	138L
13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	167L	13C12-2,2',3,4,4',5'-HxCB	138L
13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	169L	13C12-2,2',3,4,4',5'-HxCB	138L
13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189L	13C12-2,2',3,3',4,4',5-HpCB	170L

1. L＝Labeled表示DLPCBs分子式中12個12C原子全部被標幟成13C。
表二 待測物及同位素標幟標準品溶液
成分	IUPAC	濃度(ng/mL)
待測物
3,4,4',5-TeCB	81	40
3,3',4,4'-TeCB	77	40
2,3,3',4,4'-PeCB	105	40
2,3,4,4',5-PeCB	114	40
2,3',4,4',5-PeCB	118	40
2',3,4,4',5-PeCB	123	40
3,3',4,4',5-PeCB	126	40
2,3,3',4,4',5-HxCB	156	40
2,3,3',4,4',5'-HxCB	157	40
2,3',4,4',5,5'-HxCB	167	40
3,3',4,4',5,5'-HxCB	169	40
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189	40
內標準溶液 (Internal Standard Solution)
13C12-3,4,4',5-TeCB	81L	50
13C12-3,3',4,4'-TeCB	77L	50
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	105L	50
13C12-2,3,4,4',5-PeCB	114L	50
13C12-2,3',4,4',5-PeCB	118L	50
13C12-2',3,4,4',5-PeCB	123L	50
13C12-3,3',4,4',5-PeCB	126L	50
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	156L	50
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	157L	50
13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	167L	50
13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	169L	50
13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189L	50
回收標準溶液(Recovery Standard Solution)
13C12-2,3',4',5-TeCB	70L	50
13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L	50
13C12-2,2',3,4,4',5'-HxCB	138L	50
13C12-2,2',3,3',4,4',5-HpCB	170L	50

表三　起始檢量校正標準溶液組成一覽表濃度
		溶液濃度(pg/L)
待測物	IUPAC	CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
3,4,4',5-TeCB	81	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
3,3',4,4'-TeCB	77	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3,3',4,4'-PeCB	105	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3,4,4',5-PeCB	114	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3',4,4',5-PeCB	118	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2',3,4,4',5-PeCB	123	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
3,3',4,4',5-PeCB	126	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3,3',4,4',5-HxCB	156	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3,3',4,4',5'-HxCB	157	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3',4,4',5,5'-HxCB	167	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
3,3',4,4',5,5'-HxCB	169	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189	0.1	0.5	2.0	10	40	200	800
內標準品
13C12-3,4,4',5-TeCB	81L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-3,3',4,4'-TeCB	77L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	105L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3,4,4',5-PeCB	114L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3',4,4',5-PeCB	118L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2',3,4,4',5-PeCB	123L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-3,3',4,4',5-PeCB	126L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	156L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	157L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	167L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	169L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189L	50	50	50	50	50	50	50
回收標準品
13C12-2,3',4',5-TeCB	70L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,3,3',5,5'-PeCB	111L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,2',3,4,4',5'-HxCB	138L	50	50	50	50	50	50	50
13C12-2,2',3,3',4,4',5-HpCB	170L	50	50	50	50	50	50	50

表四 DLPCBs待測物和13C12-同位素標幟物之監測離子群
監測群	質量 m/z1	m/z型式	簡稱
1	289.9224	M	Cl-4 PCB
	291.9194	M+2	Cl-4 PCB
	292.9824	Lock Mass2	PFK
	301.9626	M	13C12 Cl-4 PCB
	303.9597	M+2	13C12 Cl-4 PCB
	337.9207	M+2	13C12 Cl-5 PCB
	339.9178	M+4	13C12 Cl-5 PCB
2	325.8804	M+2	Cl-5 PCB
	327.8775	M+4	Cl-5 PCB
	330.9792	Lock Mass2	PFK
	337.9207	M+2	13C12 Cl-5 PCB
	339.9178	M+4	13C12 Cl-5 PCB
	371.8817	M+2	13C12 Cl-6 PCB
	373.8788	M+4	13C12 Cl-6 PCB
3	359.8415	M+2	Cl-6 PCB
	361.8385	M+4	Cl-6 PCB
	368.9760	Lock Mass2	PFK
	371.8817	M+2	13C12 Cl-6 PCB
	373.8788	M+4	13C12 Cl-6 PCB
	405.8428	M+2	13C12 Cl-7 PCB
	407.8398	M+4	13C12 Cl-7 PCB
4	393.8025	M+2	Cl-7 PCB
	395.7995	M+4	Cl-7 PCB
	404.9760	Lock Mass2	PFK
	405.8428	M+2	13C12 Cl-7 PCB
	407.8398	M+4	13C12 Cl-7 PCB

1.原子量:
H	=	1.007825	C	=	12.00000	13C	=	13.003355	F	=	18.9984
O	=	15.994915	35Cl	=	34.968853	37Cl	=	36.965903
2. 氣相層析質譜分析時用以監測儀器系統穩定度之設定離子

表五 DLPCBs離子強度比之品管範圍
C1原子數	離子型態	理論比值	管制值
			下限	上限
4	M/M+2	0.77	0.65	0.89
5	M+2/M+4	1.55	1.32	1.78
6	M+2/M+4	1.24	1.05	1.43
7	M+2/M+4	1.04	0.88	1.20

表六 世界衛生組織毒性當量因子 WHO-TEF(WHO Toxicity Equivalency Factor)
化 合 物	簡稱	WHO(2005)毒性當量因子
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl	PCB-81	0.0003
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl	PCB-77	0.0001
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl	PCB-105	0.00003
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl	PCB-114	0.00003
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl	PCB-118	0.00003
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl	PCB-123	0.00003
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl	PCB-126	0.1
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl	PCB-156	0.00003
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl	PCB-157	0.00003
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	PCB-167	0.00003
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	PCB-169	0.03
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl	PCB-189	0.00003

表七 起始精密度與回收率、空白基質添加標準品及樣品內標準品回收率規範
	起始精密度與回收率		空白基質添加標準品	真實樣品內標準品回收率（%）
待 測 物	X（%）	RSD（%）	%
3,4,4',5-TeCB	60-140	40	50-150
3,3',4,4'-TeCB	60-140	40	50-150
2,3,3',4,4'-PeCB	60-140	40	50-150
2,3,4,4',5-PeCB	60-140	40	50-150
2,3',4,4',5-PeCB	60-140	40	50-150
2',3,4,4',5-PeCB	60-140	40	50-150
3,3',4,4',5-PeCB	60-140	40	50-150
2,3,3',4,4',5-HxCB	60-140	40	50-150
2,3,3',4,4',5'-HxCB	60-140	40	50-150
2,3',4,4',5,5'-HxCB	60-140	40	50-150
3,3',4,4',5,5'-HxCB	60-140	40	50-150
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	60-140	40	50-150
內 標 準 品
13C12-3,4,4',5-TeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-3,3',4,4'-TeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3,4,4',5-PeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3',4,4',5-PeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2',3,4,4',5-PeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-3,3',4,4',5-PeCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	35-135	50	30-140	25-150
13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	35-135	50	30-140	25-150

註1：空白基質添加標準品濃度參考表二，添加量為10μL。
註2：空白參考基質樣品請參考四、（十六）。

表八　起始檢量校正精密度相對感應因子及日績效查核品管規範
	起始檢量校正	日績效查核
待 測 物	RSD	回收率（%）
3,4,4',5-TeCB	20	70-130
3,3',4,4'-TeCB	20	70-130
2,3,3',4,4'-PeCB	20	70-130
2,3,4,4',5-PeCB	20	70-130
2,3',4,4',5-PeCB	20	70-130
2',3,4,4',5-PeCB	20	70-130
3,3',4,4',5-PeCB	20	70-130
2,3,3',4,4',5-HxCB	20	70-130
2,3,3',4,4',5'-HxCB	20	70-130
2,3',4,4',5,5'-HxCB	20	70-130
3,3',4,4',5,5'-HxCB	20	70-130
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	20	70-130
內 標 準 品
13C12-3,4,4',5-TeCB	25	50-150
13C12-3,3',4,4'-TeCB	25	50-150
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	25	50-150
13C12-2,3,4,4',5-PeCB	25	50-150
13C12-2,3',4,4',5-PeCB	25	50-150
13C12-2',3,4,4',5-PeCB	25	50-150
13C12-3,3',4,4',5-PeCB	25	50-150
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	25	50-150
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	25	50-150
13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	25	50-150
13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	25	50-150
13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	25	50-150

 表九 DLPCBs內標準品及基質添加標準品回收率及精密度（RSD）結果
待測物	IUPAC	回收率(%)	相對標準偏差
		N =12
3,4,4',5-TeCB	81	104	11
3,3',4,4'-TeCB	77	106	9
2,3,3',4,4'-PeCB	105	111	13
2,3,4,4',5-PeCB	114	107	8
2,3',4,4',5-PeCB	118	111	9
2',3,4,4',5-PeCB	123	105	10
3,3',4,4',5-PeCB	126	107	8
2,3,3',4,4',5-HxCB	156	112	8
2,3,3',4,4',5'-HxCB	157	110	5
2,3',4,4',5,5'-HxCB	167	112	6
3,3',4,4',5,5'-HxCB	169	108	7
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189	108	7
內標準品		N=136
13C12-3,4,4',5-TeCB	81L	60	24
13C12-3,3',4,4'-TeCB	77L	58	28
13C12-2,3,3',4,4'-PeCB	105L	55	28
13C12-2,3,4,4',5-PeCB	114L	62	23
13C12-2,3',4,4',5-PeCB	118L	69	23
13C12-2',3,4,4',5-PeCB	123L	71	16
13C12-3,3',4,4',5-PeCB	126L	61	27
13C12-2,3,3',4,4',5-HxCB	156L	71	17
13C12-2,3,3',4,4',5'-HxCB	157L	73	16
13C12-2,3',4,4',5,5'-HxCB	167L	74	21
13C12-3,3',4,4',5,5'-HxCB	169L	57	25
13C12-2,3,3',4,4',5,5'-HpCB	189L	76	15