水中溶氧檢測方法－電極法

NIEA W455.50C
一、方法概要
溶氧電極法係利用選擇性薄膜讓水中之溶解氧通過，將液體、離子及其他干擾物質隔離，透過薄膜之分子態氧於電極陰極端還原。在穩定狀態下產生之電流強度正比於溶氧濃度，故由電流值可換算為水中溶解氧之濃度。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水水質、飲用水水源水質、地面水體、地下水、放流水及廢（污）水中溶氧之現場測定或連續監測，尤其適用於檢測高色度或高濁度等不適用滴定法之水樣溶氧測定。若使用於海水或含鹽度較高的水體測定時，應進行鹽度校正。
三、干擾
（一）電極若經常測量含硫化物、二氧化硫或氯的水樣時，會影響電流而造成干擾，此時應經常維護並校正電極，以減少此種干擾。
（二）電極薄膜的滲透性受溫度之影響甚大，故當校正與測定不在同一溫度條件下進行時，必須執行溫度補償。
（三）當以溶氧電極測定高氯離子強度水樣之溶氧時，必須考慮鹽析效應對於電極靈敏度之影響，故必需進行鹽度補償。
（四）定溫下，水中飽和溶氧正比於氧分壓，大氣壓力降低時，飽和溶氧必隨之減少，故在高海拔地區測定樣品時，必需進行大氣壓力之校正。
四、設備及材料
（一）溶氧測定儀主機：
1. 溶氧以 mg / L 表示時，需可讀至 0.01 mg/L ，以 % 表示時，需可讀至 0.1%。
2. 具溫度補償功能，溫度可讀至 0.1℃
3. 具鹽度補償功能。
4. 具大氣壓力(部分儀器以高度表示)補償功能。
（二）電極：
測定電極：
（1）電流式（galvanic type）。
（2）極譜式（polarographic type)。
溫度補償探棒：熱電阻、熱電偶或其它電子式溫度探棒，用以測量溶液溫度以補償因溫度不同而產生的靈敏度變化，其誤差應在 ±0.2℃以內且須每 3 個月校正（同工作溫度計之校正方式）。
（三）溫度計：刻度 0.1℃，校正溫度探棒用。
（四）電極攪拌頭。
（五）氣壓計：測定高海拔地區水樣溶氧值時使用。
（六）BOD 瓶
（七）電磁攪拌器（附磁石）
（八）天平：可精秤至0.1 mg。
五、試劑
1. 飽和溶氧試劑水：經曝氣1小時以上之試劑水。
2. 零溶氧溶液（zero DO calibration solution）：將1 g試藥級亞硫酸鈉與1mg試藥級氯化亞鈷溶於1 L試劑水中。
六、採樣及保存
於現場測定溶氧時，可將電極置入水體之適當深度中直接測定，如無法將電極置入水中時，應在避免對水體產生攪動及產生曝氣之狀況下採集樣品並置入BOD 瓶，於現場立刻分析。
七、步驟
（一）使用前之儀器檢查：
1. 開機，依儀器使用說明書之規定暖機。
2. 待溶氧及溫度讀值正常時，進行電極檢查，檢視重點包括：
 (1)電極內是否有氣泡。
(2)電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。
(3)電極薄膜表面是否有氣泡。
(4)電極薄膜表面是否光滑且無皺痕。
(5)電極是否破損。
電極檢查或測試結果異常時，應立即依儀器操作手冊提供之方法進行必要維護，如更換電解液及薄膜。
溶氧測定儀校正：
  1. 零點校正：依使用電極種類及儀器操作手冊之步驟，採用零溶氧溶液進行零點校正。
  2. 滿點校正：依儀器操作手冊之規定使用飽和水蒸氣空氣（採用含水海綿置於校正腔內）或曝氣飽和水校正。
    1. 使用飽和水蒸氣空氣進行校正時，應將電極置入含飽和水蒸氣之校正腔內，依操作手冊之校正步驟執行。
    2. 以曝氣飽和水校正時，先以碘定量法測定曝氣飽和水之溶氧，在避免曝氣之情況下將水樣裝入BOD瓶中，將電極插入，使用電極攪拌頭或電磁攪拌器適度攪拌，俟讀值穩定後，依操作手冊之校正步驟執行。
      1. 校正時需記錄量測溫度、校正值及 % 飽和度，如儀器可顯示校正參數時，應記錄該參數值。
（三）溶氧測定：
        1. 量測現場之高度或大氣壓力，記錄於採樣紀錄上並將測值輸入溶氧測定儀，以進行補償。
        2. 量測待測水體或樣品之鹽度或導電度，記錄於採樣紀錄上並將測值輸入溶氧測定儀，以進行鹽度補償。
        3. 樣品測定：
1. 直接置入水體中測定：於現場測定溶氧時，可將電極置入水體之適當深度中直接測定，此時需藉水流自身或電極攪動方式維持穩定之適當相對速度（建議值約0.3公尺/秒，視現場實際狀況自訂）。
2. 使用BOD瓶測定：如無法將電極置入水中時，應在避免對水體產生攪動及產生曝氣之狀況下採集樣品並置入BOD瓶中，插入電極，使用電極攪拌頭或電磁攪拌器適度攪拌，俟讀值穩定後，依操作手冊之測定步驟執行。
3. 於讀值穩定時記錄樣品溫度、測定值及%飽和度。
 八、結果處理
直接讀取溶氧值及溫度並記錄之，若測定具有深度差之水體，如河川、湖泊或水庫等，應一併紀錄採樣深度。
九、品質管制
1. 極譜式電極每週應執行零點校正；電流式電極每月應執行零點確認，其讀值應小於0.1 mg/L。
2. 溶氧測定儀每個月應進行重複性測試，同一樣品七次之測定結果，標準偏差值應小於0.05 mg/L 。
3. 使用飽和水蒸氣空氣進行校正之溶氧測定儀，每月應以經碘定量法測定溶氧之飽和曝氣水確認，其誤差應小於0.2 mg/L。
十、精密度與準確度
某市售溶氧測定儀之精密度為 ± 0.05mg DO / L ，準確度為 ± 0.2 mg DO / L。
某實驗室執行溶氧滴定法及電極法相關性測定結果表
水體	時 間	數據相關性	測定 / 樣品數
水庫	97年第三季	滴定法 = 1.0014 x 電極法- 0.0201 / R2 = 0.9992	177
河川	97年1月	滴定法 = 0.9982 x 電極法- 0.0726 / R2 = 0.9965	301
海域	97年第一季	滴定法 = 0.9964 x 電極法+0.0476 / R2 = 0.9744	104

 十一、參考文獻
American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed., Method 4500-O A, B, C, and G, pp. 4-136～4-143, Washington, D.C., USA, 2005.