## 水中達馬松檢測方法－氣相層析儀/磷－火焰光度偵測器法
NIEA W625.51A
一、方法概要
水樣經調整pH值至4.5之後，以氰甲烷及二氯甲烷萃取，萃取液去水濃縮後，以丙酮定量，注入氣相層析儀（Gas chromatograph），利用磷－火焰光度偵測器（Phosphorus flame photometric detector），偵測其中達馬松（Methamidophos）之含量。

二、適用範圍

本方法適用於飲用水水質、飲用水水源水質、地面水體、地下水、廢(污)水及放流水中達馬松之檢驗，偵測極限為0.01 mg/L。

三、干擾

試藥、溶劑或玻璃器皿所含之雜質，可能污染並干擾分析結果，為確保試藥或溶劑之適用性，必須執行空白試驗。玻璃器皿使用完畢，應立即以方法才使用之溶劑淋洗，然後以清潔劑清洗，以水沖洗，繼之以去離子蒸餾水淋洗、晾乾，再以丙酮淋洗，晾乾後以鋁箔紙封口，放置於乾淨地點，避免污染。

四、設備及材料

1. 採樣瓶：1 L，棕色玻璃製，附螺旋瓶蓋，瓶蓋內襯為鐵氟龍片，若使用無色玻璃瓶，可以鋁箔紙包於瓶外，以避免陽光。
2. 分液漏斗：玻璃製，活栓不得使用潤滑油。
3. 去水玻璃管柱。
4. 減壓濃縮裝置（Rotary evaporator）。
5. 量瓶：25.0 mL，矽酸玻璃製。
6. 天平：可精確測至0.1 mg。
7. 微量注射針：10.0 μL。
8. 氦氣（He）及氮氣（N2）：純度99.99% 以上，並需使用去水及去氧裝置淨化之。
9. 氣相層析儀，附磷－火焰光度檢知器。儀器操作條件如下：（供參考用，可視實際需要適當調整）
   注射部溫度 240℃
   管柱升溫條件：最初溫度設定在 120℃，保持 2 分鐘，再以每分鐘 8℃ 升溫至 200℃，保持 2分鐘。
檢知器溫度 280℃
載行氣體 He，流速7 mL/分
層析管柱
 DB-5 30 m×0.53 mm×1.5μm管柱或其他同等級管柱。

五、試劑

1. 試劑水。
2. 二氯甲烷、氰甲烷、丙酮：分析級，視需要以玻璃器皿蒸餾保存之。
3. 鹽酸（HCl）：3 N。
4. 氯化鈉（NaCl）：分析級。
5. 無水硫酸鈉（Anhydrous Na2SO4）：分析級。
6. 儲備標準溶液（或市售經確認濃度之標準品）：秤取約25 mg（精確秤至0.1 mg）之試藥級達馬松，置於25.0 mL之量瓶，以丙酮溶解後，稀釋至刻度，理論濃度為1000 mg/L，貯存於褐色之試藥瓶（瓶蓋需有鐵氟龍內襯），-10℃以下冷凍。

六、採樣及保存

以乾淨之玻璃採樣瓶收集水樣約1 L，但採樣瓶不得以擬採之水預洗。採集之水樣需冷藏在4℃，並於72小時內完成萃取，儘速分析之。

七、步驟

檢量線製備
1.配製至少 5 種不同濃度之檢量線標準溶液，最低一點濃度應宜與方法定量極限（約為 3 倍方法偵測極限）之濃度相當。以微量注射針，量取適量系列體積之達馬松標準溶液，製作檢量線。
2.檢量線製作之同時，應以第二來源之標準品，配製接近檢量線中點濃度之標準品，執行檢量線確認，檢量線確認之相對誤差值應在 ± 30 ﹪以內，確認不過時，應追查原因。
樣品分析
1. 萃取
（1）將水樣搖盪混合均勻後，取100 mL水樣，放入分液漏斗中，以3 N HCl調整水樣之pH值至4.5，然後加入25 g氯化鈉，搖至完全溶解。
（2）加入50 mL氰甲烷搖動1分鐘後排氣，靜置待分層後，收集氰甲烷於圓底燒瓶，再加入100 mL二氯甲烷，搖動2分鐘，靜置待分層後，收集二氯甲烷於圓底燒瓶。
（3）重覆步驟（二）（2）二次，合併有機層萃液於圓底燒瓶。
（4）將少許玻璃棉放入去水玻璃管柱底部，然後加入約5 cm之無水硫酸鈉，將有機萃取液，通過此去水玻璃管，收集於圓底燒瓶，再以適量二氯甲烷沖洗去水玻璃管，合併洗液於圓底燒瓶。
2. 濃縮
以減壓濃縮裝置（約35℃）濃縮收集液至近乾，以少量丙酮洗出殘留物，置於小試管中，吹氮濃縮後，以丙酮定量至1.0 mL。
3. 精取適量上述樣品，注入氣相層析儀/火焰光度偵測器中檢測之。

八、結果處理

依下式計算水樣之濃度：
濃度（mg/L）＝A×V1/V2×1/V×10-6
A：由檢量線求得之達馬松檢出量（mg）
V1：試樣濃縮液之體積
V2：試樣濃縮液之注入量（μL）
V：萃取水樣之體積

九、品質管制

（一）檢測員應先進行檢測能力評估，方可執行本方法檢測。檢測能力評估方式，為執行四至七次之試劑水標準品添加分析，計算其結果平均回收率及標準偏差。平均回收率應落在 70 至 130 % 範圍內，標準偏差則應在 30 % 範圍內。
（二）檢量線其線性相關係數（r）應 ≧ 0.995。
（三）每批次或每 12 小時均須查核檢量線之續用性，可使用檢量線之中點濃度執行查核，分析結果之可接受範圍為 ± 30 ﹪ 以內。
（四）每 10 個樣品或每批次樣品（小於 10 個樣品），應執行空白樣品分析、重複樣品分析、查核樣品分析及添加樣品分析。
（五）空白樣品分析值應小於方法偵測極限值之二倍。
1. 重複樣品分析之相對差異百分比應小於或等於20 %。
2. 查核樣品分析之回收率，應落在 70 至 130 % 範圍內。
3. 添加樣品分析之回收率應在 60 至 150 % 範圍內。

十、精密度與準確度
單一實驗室達馬松分析之精密度與準確度如表一。

十一、參考資料

1. 李國欽，自然水源中污染農藥之殘量分析，科學月刊4（6）：40-45（1973）。
2. 李國欽、李泰林，台灣常用農藥對水源污染之實況調查研究結果總報告，水污染防治所報告（1983）。
3. 台灣省農林廳，許可登記農藥成分使用成法及使用範圍一覽表（1985）。
4. Chau,A.S.Y.and B.K.Afghan,Analysis of pesticides in water.Vol.Ⅰ.：Significance,principles,techniques and chemistry of pesticides.C.R.C.PressInc.（1982）.
5. Suess,M.J.,Examination of water for pollution control Vol.I：Sampling,data analysis and laboratory equipment.World Health Organization Regional Office for Europe（1982）.
6. 環保署環境檢驗所品質管制指引通則，PA-101~107，93年10月4日環署檢字第0930072069A號公告。

表一 單一實驗室達馬松分析之精密度與準確度
待測物	添加濃度（mg/L）	平均回收率（﹪）	標準偏差（﹪）	分析次數
達馬松	0.06	79.1	9.8	7

圖一 達馬松層析圖譜
methamidophos